Анализ технико-экономических показателей и целесообразности применения основных типов бактерицидных рециркуляторов для очистки и обеззараживания воздуха в медицинских помещениях категории А и Б.

Учитывая растущую значимость безопасности воздушной среды в медицинских учреждениях в свете решения задачи по сохранению здоровья нации и обеспечения эффективной и качественной медицинской помощи населению, следует обратить особое внимание на подбор средств обеззараживания и очистки воздуха, применяемых в лечебно-профилактических учреждениях.

Нормативная документация, определяющая требования к таким средствам постоянно обновляется и дополняется. Большинство новых норм, принятых в последние годы (ГОСТ 52539-2006, СанПиН 2.1.3.2630-10 и др.), направлено на повышение качества и безопасности воздушной среды и усиление мер по профилактике внутрибольничных инфекций и послеоперационных осложнений.

Анализ применяемых для обеззараживания и очистки воздуха устройств показывает, что на сегодняшний день во многих лечебных учреждениях по-прежнему используются устаревшие технологии, не соответствующие требованиям новых ГОСТ Р 52539-2006 и СанПиН 2.1.3.2630-10, и лишь немногие производители медицинской техники для обеззараживания и очистки воздуха привели производимую ими продукцию в соответствие с требованиями действующих нормативных документов.

Следует заметить, что программа модернизации здравоохранения подразумевает оснащение ЛПУ современным высокотехнологичным оборудованием и отказ от устаревших подходов и технологий, не удовлетворяющих современным нормативам и не решающих актуальных задач по обеспечению благоприятной больничной среды. Цель данного технико-экономического анализа – определение оптимальных требований к устройствам обеззараживания и очистки воздуха для помещений категории А и Б лечебно-профилактических учреждений России.

- Автономные устройства (рециркуляторы) для очистки и обеззараживания воздуха.

- К числу данных устройств, предназначенных для очистки и обеззараживания воздуха в режиме рециркуляции в помещениях медицинских учреждений, относятся традиционно применяемые ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха, фотокаталитические фильтры, устройства на основе электростатических фильтров и других физических принципов. Для соответствия современным нормативам и задачам обеспечения благоприятной больничной среды автономные устройства обработки воздуха (УОВ) должны обладать следующими важными характеристиками:

- наличие фильтрации воздуха со степенью H11-Н14, согласно ГОСТ Р 52539-2006 и СанПиН 2.1.3.2630-10.

- инактивация микроорганизмов, задержанных фильтрами, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10

- очистка воздуха от вредных химических веществ (для соответствия п. 2.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 при неблагоприятной экологической обстановке)

- наличие регистрационного удостоверения в реестре медицинской техники на обеззараживатель-очиститель.

Ниже приведена сравнительная таблица оценки автономных УОВ, присутствующих на российском рынке по данным официальных документов – Руководств по эксплуатации и Технических условий на производимую продукцию.

Параметры, наиболее сильно отклоняющиеся от требований нормативной документации, а также параметры, существенно осложняющие эксплуатацию УОВ в медицинских учреждениях, отмечены красным цветом.

Сравнение основных моделей автономных (рециркуляторов) обеззараживателей-очистителей воздуха.

|  | Технология (тип) УОВ Характеристики | Комплексные технологии (на примере Тион А50) | УФ-рециркуляторы (на примере Дезар 5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фильтрация механических частиц и микроорганизмов с эффективностью H11-Н14 согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 6.42 и ГОСТ 52539-2006 для помещений класса А и Б | Да Фильтрация класса Н11[1] | Нет Фильтрация класса G2 [4] |
|  | Инактивация микроорганизмов на фильтрах, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 6.24 | Да | Нет |
|  | Производительность прибора, м3 в час | 100 м3/час | 100 м3/час |
|  | Однопроходная эффективность обеззараживания (по всем видам микроорганизмов, в т.ч. плесневым грибам) | 99,99% | Зависит от типа микроорганизма (см. Р 3.1.683-98 [6]) |
|  | Уровень шума (допустимый уровень для ЛПУ 40 Дб(А)) | 35 Дб(А) | 40 Дб (А) |
|  | Очистка от вредных веществ согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 п.2.4 | Да | Нет |
|  | Принцип работы | Фильтрация, электростатическое осаждение, инактивация озоном, адсорбционно-каталитическая очистка | Ультрафиолетовое облучения с длиной волны 254 нм |
|  | Выделение озона и других вредных веществ | Нет | в пределах ПДК |
|  | Индикация неисправности | Да | Да |
|  | Корпус, устойчивый к дезобработке | Да | Да |
|  | Безопасная эксплуатация прибора в непрерывном режиме в присутствии людей | Да | Да |
|  | Частота сервисного обслуживания при непрерывной работе прибора | Замена фильтра 1 раз в год | Замена ламп 1 раз в год |
|  | Специальная утилизация сменных элементов | Не требуется | Требуется (УФ-лампы содержат ртуть) |
|  | Регламентированные профилактические работы | Нет | Да, протирка ламп каждые 200 часов (2 недели) |
|  | Ведение журналов учета рабочего времени | Не требуется | Требуется |
|  | Энергопотребление | 25 Вт | 200 Вт |
|  | Срок службы | 5 лет | 5 лет |
|  | Сертификат соответствия РСТ | Да | Да |
|  | Регистрационное удостоверение на изделие медицинской техники | Да | Да |
|  | Средняя рыночная цена при производительности | 19 700 р | 13 000 р. (средняя цена на www.zakupki.gov.ru) |
|  | Средняя стоимость эксплуатации в год | 2 430 р. | 7 540 р. |
| - 3 | Средняя стоимость эксплуатации, за 5 лет | 12 150 р. | 37 700 р. |
|  | Стоимость владения за 5 лет | 31 850 р. | 50 700 р |

- Использованные материалы.

- Руководство по эксплуатации обеззараживателей-очистителей воздуха Тион, ТУ 9451-001-97094752-2010

- Руководство по эксплуатации Дезар-5, ТУ 9451-029-11769436-2006

- Р 3.1.683-98 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях.